湖北省地方计量技术规范

JJF（鄂）xxxx-xxxx

汽车悬架转向系间隙检查仪

校准规范

Calibration Specification for Automotive suspension

and steering clearance tester

xxxx—xx—xx发布                  xxxx—xx—xx实施

湖北省市场监督管理局发布

JJF (鄂) xxxx—xxxx

汽车悬架转向系间隙检查仪

校准规范

Calibration Specification for Automotive suspension

and steering clearance tester

归 口 单 位：湖北省市场监督管理局

主要起草单位：宜昌市计量检定测试所

襄阳市公共检验检测中心

参加起草单位：成都成保发展股份有限公司

本规范委托宜昌市计量检定测试所负责解释

本规范主要起草人：

（宜昌市计量检定测试所）

（宜昌市计量检定测试所）

（宜昌市计量检定测试所）

（襄阳市公共检验检测中心）

参加起草人：

（成都成保发展股份有限公司）

（襄阳市公共检验检测中心）

（宜昌市计量检定测试所）

（襄阳市公共检验检测中心）

目    录

引    言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

3.1 单侧台板最大位移	1

3.2 左右台板高差	1

3.3 单侧台板推力	1

4 概述	1

5 计量特性	2

5.1 单侧台板最大位移误差：±5mm。	2

5.2 左右台板高差：±10mm。	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及设备	2

7 校准方法	3

7.1 校准前的准备	3

7.2 外观及相互作用	3

7.3 单侧台板最大位移误差	3

7.4左右台板高差	4

7.5 单侧台板推力	4

8 校准结果	5

9 复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	12

附录C	14

附录D	15

# 引    言

本规范依据JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规范制定。

本规范参考了交通行业标准JT/T 633－2005《汽车悬架转向系间隙检查仪》中关于工作条件、一般要求、试验方法等内容制定。

本规范为首次发布。

汽车悬架转向系间隙检查仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于汽车悬架转向系间隙检查仪（以下简称间隙仪）的校准。

# 2 引用文件

本规范引用下列文件：

JT/T 633－2005《汽车悬架转向系间隙检查仪》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

# 3 术语

## 3.1 单侧台板最大位移

间隙仪单侧台板在其运行方向由一极限位置移动到另一极限位置的最大值。

## 3.2 左右台板高差

间隙仪左右两台板水平高度的差值。

## 3.3 单侧台板最大推力

间隙仪单侧台板在运行过程中的最大推力。

# 4 概述

间隙仪（又称底盘间隙试验台、汽车底盘间隙仪、汽车底盘间隙检测台等）用于检测大型车辆前转向轮转向系间隙，通常由左右两块台板构成，承载被检车辆前转向轮，通过台板下方的液压系统驱动，带动台板移动，促使车轮带动转向节，将转向节间隙展示出来，实现对转向系间隙的检查，台板通常具备前后，左右等多个移动方向。

间隙仪的基本结构见图1。

图1 间隙仪结构示意图

1—左台板 ；  2—液压站 ；3—地脚螺栓 ；  4—右台板 ；5—调平螺栓

# 5 计量特性

## 5.1 单侧台板最大位移误差：±5mm。

## 5.2 左右台板高差：不大于10mm。

5.3 单侧台板最大推力：应不小于20kN

注:以上所有指标不用于合格性判别，仅提供参考。

# 6 校准条件

## 6.1 环境条件

（1） 温度：（0~40）℃；

（2） 相对湿度：不大于85%。

## 6.2 测量标准及设备

推荐使用表1所列的测量标准及设备，可以使用满足或优于该技术要求的其它测量标准及设备进行校准。

表1  测量标准及设备

| 序号 | 测量标准或设备 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手持式激光测距仪 | 准确度等级：0级 |
| 2 | 测力仪 | 准确度等级不低于0.3级，测力仪的力值上限应与被校间隙仪最大推力相适应 |
| 3 | 水准仪 | 准确度等级：DSZ3级及以上，配套水准标尺 |

# 7 校准方法

## 7.1 校准前的准备

以车辆前进方向为基准，定义台板移动方向，平行于车辆前进方向为前后运行方向，垂直于车辆前进方向为左右运行方向。

## 7.2 外观及相互作用

7.2.1 间隙仪上应标明制造厂（或商标）、规格型号及出厂编号。

7.2.2 油漆外观应光滑平整、色彩均匀，不应有明显的流痕、桔皮、气泡等缺陷。

7.2.3 各部分连接牢固、可靠，台面板运行平稳，无冲击和晃动现象。

7.2.4 液压系统工作正常，无异响，无漏油现象。

## 7.3 单侧台板最大位移误差

选择间隙仪一侧台板前后运行方向，用控制装置将台板置于极限位置，在台板上按图2所示选择三个位置。

位置1     位置2     位置3

位置1

运

行

方

向

手持式激光测距

图2 安装示意图

在位置1安装并固定磁性表座作为手持式激光测距仪的激光反射面，激光反射面应与台板运行方向垂直，将手持式激光测距仪安置在与激光反射面垂直的位置并测量第一个数据，启动间隙仪，将台板移动至另一极限位置，测量第二个数据，以两次测量结果差值的绝对值作为该位置的位移量L1，然后分别在位置2、位置3重复上述操作，得到L2、L3，以三次位移测量结果平均值作为该台板在前后运行方向的最大位移L，按下式计算位移示值误差：

式中：

L——位移测量结果平均值，mm

LS——标称最大位移，mm

∆L——位移示值误差，mm

同理，在台板左右运行方向重复上述操作，测量完成后，再对另一侧台板进行测量。

## 7.4左右台板高差

在车辆行进方向中轴线上适当距离架设水准仪并整平，在左板四个角及中心位置依次架设水准标尺，用水准仪读取各点高度并计算平均值作为左板水平高度H1，然后以同样的方法测量右板水平高度H2，按下式计算高差：

∆H=H2-H1

式中：

H2——右板高度，mm

H1——左板高度，mm

∆H——左右台板高差，mm

## 7.5 单侧台板最大推力

选择间隙仪一侧台板前后运行方向，安装测力仪，使测力仪主轴线与间隙仪台板运行方向轴线相重合，在最大推力下预加载3次，开启测力仪峰值保护功能，启动间隙仪台板，持续加力至液压系统额定油压时，读取测力仪示值，重复测量3次，每次测量前测力仪和间隙仪应清零或复位，计算三次示值的平均值作为该运行方向的最大推力。

同理，在台板左右运行方向重复上述操作，测量完成后，再对另一侧台板进行测量。

# 8 校准结果

经校准后的间隙仪，应填发校准证书，校准证书应给出各校准项目的测量结果及扩展不确定度，参考格式详见附录C、附录D。

# 9 复校时间间隔

间隙仪复校时间间隔，根据使用的实际情况由送校单位自主决定，建议不超过1年。

# 附录A

测量不确定度评定示例

A1 间隙仪单侧台板最大位移误差的不确定度评定

A1.1 测量方法

按照本规范7.3所述的方法

A1.2 数学模型

（A1.1）

式中：

——单侧台板最大位移测量结果平均值，mm

——标称最大位移，mm

——位移误差，mm

A1.3 合成方差和灵敏系数

由式（A1.1）得

合成方差：

（A1.2）

式中：

——位移测量结果引入的不确定度；

——间隙仪台面与液压系统之间的间隙引入的不确定度

灵敏系数：

A1.4 输入量不确定度的主要来源

(1) 重复性引入的标准不确定度；

(2) 手持式激光测距仪示值误差引入的不确定度；

（3）间隙仪台面与液压系统之间的间隙引入的不确定度

A1.5 输入量不确定度的分析

A1.5.1重复性引入的标准不确定度

间隙仪工作条件下，用手持激光测距仪重复测量10次台面位移量，结果如表A.1。

表A.1 重复性实验数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果（mm） | 100.3 | 100.0 | 101.3 | 100.9 | 100.5 | 100.6 | 100.2 | 100.5 | 101.5 | 102.0 |

用贝塞尔公式计算实验标准偏差

实际测量时，在重复性条件下测量3次，以3次测得值的算术平均值作为测量结果，故

手持式激光测距仪分辨力为0.1mm，其影响远小于重复性引入的不确定度，可忽略不计。

A1.5.2手持式激光测距仪示值误差引入的不确定度

选用的手持式激光测距仪为0级，根据手持式激光测距仪检定规程，其最大允许误差为±1.5mm，按均匀分布处理，取包含因子3，在测量过程中，该误差共影响两次，故由手持式激光测距仪示值误差引入的不确定度

由以上分析可得，由位移测量结果引入的不确定度为：

A1.5.3间隙仪台板与液压系统之间的间隙引入的不确定度

由于台板与液压系统之间存在 一定的间隙，故其标称位移量存在一定的偏差，估计为0.5mm，半宽为0.25mm，按两点分布处理，取包含因子k=1，故间隙仪台面与液压系统之间的间隙引入的不确定度为：

A1.6 标准不确定度分量一览表

表A.2标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 值 | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重复性 | 0.36mm | 1 | 0.36mm |
|  | 手持式激光测距仪示值误差 | 1.22mm | 1 | 1.22mm |
|  | 间隙仪台板与液压系统之间的间隙 | 0.25mm | -1 | 0.25mm |

A1.7 合成标准不确定度的评定

由于各标准不确定度分量相互独立，则合成标准不确定度为：

A1.8 扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，保留一位小数，则单侧台板最大位移示值误差测量结果的扩展不确定度为：

A2单侧台板最大推力的不确定度评定

A2.1 测量方法

按照本规范7.5所述的方法

A2.2 数学模型

（A2.1）

式中：

F——单侧台板最大推力，kN

F——单侧台板最大推力的测量平均值，kN

A2.3 合成方差和灵敏系数

由式（A2.1）得

合成方差：

（A2.2）

式中：

——力值测量结果引入的不确定度；

灵敏系数：

A2.4 输入量不确定度的主要来源

(1) 重复性引入的标准不确定度；

(2) 测力仪示值误差引入的不确定度；

A2.5 输入量不确定度的分析

A2.5.1重复性引入的标准不确定度

间隙仪工作条件下，用测力仪重复测量10次台面位推力，结果如表A.3。

表A.3重复性实验数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果（kN） | 21.12 | 21.27 | 21.30 | 21.31 | 21.32 | 21.32 | 21.35 | 21.49 | 21.41 | 21.36 |

用贝塞尔公式计算实验标准偏差

实际测量时，在重复性条件下测量3次，以3次测得值的算术平均值作为测量结果，故

测力仪分辨力为0.01kN，其影响远小于重复性引入的不确定度，可忽略不计。

A2.5.2测力仪示值误差引入的不确定度

选用的测力仪为0.3级，其最大允许误差为±0.3%，按均匀分布处理，取包含因子3，故由测力仪示值误差引入的不确定度

由以上分析可得，由力值测量结果引入的不确定度为：

A2.6 标准不确定度分量一览表

表A.4标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 值 | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重复性 | 0.055 | 1 | 0.055 |
|  | 测力仪示值误差 | 0.037 | 1 | 0.037 |

A2.7 合成标准不确定度的评定

由于各标准不确定度分量相互独立，则合成标准不确定度为：

A1.8 扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，保留两位小数，则单侧台板最大推力测量结果的扩展不确定度为：

# 附录B

原始记录格式（供参考）

委托单位                      校准日期          记录编号

仪器名称                     型号规格          出厂编号

生产厂家

校准依据

温度:     ℃  湿度:     %RH    校准员:           核验员:

| 标准器名称 | 测量范围 | 出厂编号 | 准确度等级 | 证书号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、外观及相互作用：

2、单侧台板最大位移

单位：mm

| 台板方位 | 运行方向 | 标称位移 | 测量位置 | 测量结果 | 最大位移量 | 平均值 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 位置1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置3 |  |  |  |  |

3、左右台板高差

单位：mm

| 台板方位 | 测量结果 |  |  |  |  | 平均值 | 高差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、单侧台板推力

单位：kN

| 台板方位 | 运行方向 | 测量结果 |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 单侧台板最大位移误差的扩展不确定度：U=    ，k=

# 单侧台板最大推力的扩展不确定度：U=    ，k=

# 附录C

校准证书内容

C.1  校准证书应至少包括以下信息：

a） 标题：“校准证书”；

b） 实验室名称和地址；

c） 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d） 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

e） 客户的名称和地址；

f） 被校对象的描述和明确标识；

g） 进行校准日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h） 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对抽样程序进行说明；

i） 校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

j） 本次校准所用计量标准的溯源性及有效性说明；

k） 校准环境的描述；

l） 校准结果及测量不确定度的说明；

m） 对校准规范的偏离的说明；

n） 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o） 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p） 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 附录D

校准证书内页格式（供参考）

- 外观及相互作用：

- 单侧台板最大位移误差

| 台板方位 | 运行方向 | 误差（mm） | 不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

- 左右台板高差：                  mm

- 单侧台板最大推力

| 台板方位 | 运行方向 | 最大推力（kN） | 不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

以下空白